GE Healthcare

ÄKTAexplorer/ÄKTApurifier/ÄKTAbasic定期系统维护快速指南

| 维护间隔 | 维护部件 | 维护措施 |
| --- | --- | --- |
| 每天 | 系统 | 检查整个系统洗脱液是否泄漏，系统可以装缓冲液过夜。如果几天不用系统，需要用蒸馏水清洗系统。拆下柱子和电极，用G5毛细管替换柱位，并装回PH电极堵头。再用20%乙醇冲洗系统，并用20%乙醇保存。并确信所有用过的管路及通路都冲洗过。 |
|  | P-900泵 | - 检查是否泄漏，如果有液体从泵泄漏，或冲洗的液体有增多或减少，那末泵密封圈需要更换。 - 更换试剂时，排气很重要。按照泵的使用手册2.8和5.5部分冲洗排气。 注：若气体进入柱子，将严重影响柱子的性能。 |
|  | PH电极（任选件） | 按 PH/C-900使用手册3.6部分校准pH电极。 |
| 每周 | 在线滤膜 | 更换在线滤膜。如果用系统泵上样，则滤膜更换需更频繁。 |
|  | 入口滤膜 | 肉眼检查入口滤膜，如果需要则更换它。 |
|  | 泵润洗缓冲液 | 更换润洗缓冲液（20%乙醇）。若发现储液瓶液体增多，就说明泵内部有漏液，需要更换泵密封圈。若发现液体减少，需要检查润洗管接头，如果没有漏液，则泵膜或密封圈需要更换。 |
| 每月 | 限流器 | 检查限流器产生的压力（FR-904=0.4+/-0.05MPa，FR-902=0.2+/-0.05MPa）： 断开限流器，接上G5（bypass）管到加样阀的1口，开放端放入废液瓶，以水运转泵10ml/min，观察泵反压显示。把限流器接在G5开放端，另一端放入废液瓶，以水运转泵10ml/min，观察泵反压显示。计算反压器反压，若超出规定则需更换。 |
| 每3个月 | UV-900检测器 | - Lamp Intensity：选择菜单Check，按OK键；选择菜单Check Lamp Intensity，如果Lamp Intensity<20%，则需要与维修部联系，更换灯或者内部的光纤。 - Lamp on_time：选择菜单Check，按OK键；选择菜单Check Lamp Run Time，如果Lamp Run Time>4000小时，则需要与维修站联系，更换灯。 - Flip time：选择菜单Check，按OK键；选择菜单Check Flip Time，如果Flip Time>2000小时，则需要与维修站联系进行保养。 |
|  | 分部收集器 | 检查管架驱动套管，如果磨损就需更换。 |
| 每6个月 | UV-900检测器 | 清洗流动池及光纤接头：详见UV-900使用手册4.4部分。 - 用注射器吸10%表面活性洗涤剂，如Decon90，Deconex11，RBS25等，注入流动池并停留20分钟，用水冲净。 - 用镜头纸沾30%异丙醇擦拭光线两端。 |
|  | PH/C-900检测器 | 清洗流动池：详见PH/C-900使用手册第4部分。 - 以堵头替换PH电极，以1M NaOH清洗30分钟，并用水洗净。 检查PH电极（选装件）详见PH/C-900使用手册3.6部分，有必要则需更换。 |
|  | M-925混合器 | 目测混合器室。 |
|  | Superloop样品环 | 检查上下级活塞处的O型圈，如需要则更换。并检查地段封头是否干净及是否磨损。 |
| 每年 | INV-907阀 | 检查是否有外部或内部泄漏，有必要时或者每年更换Distributing plate。 |
| 每2年 | M-925混合器 | 更换混合器室。 |
|  | Superloop样品环 | 按照使用手册第4部分更换O型环。 |

- 更多信息请查阅用户手册或与工程师联系。

- 我们建议为您的仪器每年做一次预防性维修保养，如需保养请与工程师联系。

GE Healthcare

使用维护注意事项

- 每天，除了连续使用外，当实验完成系统使用结束后，应尽可能避免保存在装载缓冲液状态过夜。尤以高盐浓度洗脱缓冲液为甚！假如，不能避免，则紧记次日尽早用 System Wash Method完成以蒸馏水将系统彻底清洗，才予以保存或再更新使用其它缓冲液，再次投入使用进行实验操作。用蒸馏水将馀下的缓冲液彻底冲洗出系统，这步骤至关重要。此举不但可以避免缓冲液对系统造成腐蚀机会，甚或因使用高盐浓度缓冲液保存过久造成盐结晶等的堵塞， 对系统构成不必要的损害和损耗。

- 任何时间当不使用系统时，绝不要将pH电极留在流动池里。请不应将电极以水保存，否则这将使电极末端的玻璃膜，因长期保持于工作狀况下，会加速老化，甚或变干。电极可作以下处理：从流动池卸下 pH电极。先以蒸馏水冲洗一遍，轻拭水份后，使其末端以其合适溶液泡浸保存。建议使用之保存溶液为：1摩尔KNO3及pH 值为4溶液（以 1：1）的混合缓冲液。

- 若数天或更长的时间不使用系统，除用蒸馏水彻底清洗系统外。取下柱和 pH电极（任选件）。通过细管道替换柱，并安装虚拟 pH电极（如果使用）。然后用 20%乙醇再冲洗所有使用的管件通道和所有的流动池一遍，然后并以此将系统保存。(pH电极应先行处理，参看上面2节的说明）。UV流动池也可以如上所述地用蒸馏水冲洗然后用20%乙醇通过流动池。但如需要也可吹乾存放，重新放置上红的保护罩。在此并不建议使用压缩空气使之吹乾，因为其内可能含有油滴，造成污染。建议使用低压高纯氮气或憜性气体（如氩气等）。

- 每月定期保养处理，或当发现假峰等问题出现时，可拆下柱子，并用适宜的毛细管道替换其位置，将所有的缓冲液入口管件置于1摩尔NaOH中，对所有的入口管件通路运行System Wash Method，以流速为每分钟1毫升，将整个系统充分冲洗若20分钟。然后立即用蒸馏水，以通条件将整个系统运行System Wash Method加以冲洗20分钟。

- 当装配部分收集器出口管架时，应根据收集管的长度不同而使用不同的切换口。
调整时可将出口管和管夹放在输送臂上的长度导向小孔上，将管夹底在孔外臂上，将出口管轻推向下到达导向孔的底部，然后上紧管夹螺母。此可确保出口管露出正确的长度，以免造成跳管或收集体积错误情况发生。

- 一定要保持实验环境的清洁，以免灰尘造或泄漏的液体等造成仪器光学及电子元件的损坏。

- 此快速操作指南并不能完全代替用户手册，如需了解更多相关使用细节，请参考用户操作手册。

G E(中国)医疗集团生命科学部(原安玛西亚)

GE(China) Healthcare Bioscie

2006年03月