ÄKTApurifier层析仪使用操作规程

- 开机

打开仪器的主电源，打开电脑电源。仪器开始自检，自检完成后（CU950上面的3个指示灯完全点亮并不闪烁）。双击桌面上UNICORN图标，进入操作界面。

- 准备工作溶液和样品

所有的工作溶液和样品必须经过0.45µm的滤膜过滤（样品也可高速离心后取上清备用）。当缓冲液中含有有机溶剂（如乙腈、甲醇），需在使用前用低频超声脱气10min。

- 泵清洗及管道准备：

首先将A1管道放入缓冲液（或平衡液，bangding buffering）中，将B1管道放入高盐溶液中（或elution buffering），在system control窗口点击工具栏内的manual，选择 pump→pump wash purifier，选中A1,B1管道为ON， execute。

- 安装层析柱：

泵清洗结束后，选择pump→flow rate，输入流速1ml/ml，insert；选择Alarm&mon→alarm pressure，设置high alarm（输入填料的耐受压力，可在填料说明书中查到），insert，execute。先拧开柱子上端的堵头，将injectionValve的1号位管道接入柱头，稍微拧紧后将柱下端的堵头卸掉接入管道，操作过程防止气泡进入。（如果是长柱子需要加长管道）。

- 开始纯化：

  - 柱子接入后，缓冲液已经开始平衡柱子，待柱子平衡好了（观察电导COND，pH的数值和变化趋势）就准备上样了。此时将紫外调零，选择Alarm&mon→autozero，exectue。

  - 量样品用样品环上：将预处理好的样品吸进注射器，去除气泡，从injectionValve的3号位推入（进样量不得低于样品环的体积）推好后保留注射器在3号位上。选择flowpath→injectionValve→inject，execute。大量样品用系统泵上样：点击pause，将A1放入样品中，点击countine，待样品上完后，再换进缓冲液清洗柱子。

  - 清洗完成后，开始上盐梯度，选择pump→gradient，按照自己的工艺选择targetB和length。

  - 脱开始后，如果要收集峰，选择Frac→peak_frac parametersUV→slope（或level），insert；Frac→peak_fractionation，输入每管最多收集体积，insert，exectue。结束峰收集选择Frac→Peak_fracstop_900,execute。如果想固定体积收集，选择Frac→fractionation_900,输入每管收集体积，exectue。结束固定体积收集选择Frac→fractionation_stop_900。

  - 工作结束，将A1和B1入口放入纯水中，启动pump wash purifier功能冲洗A泵和B泵及整个管路。然后再将A1和B1入口放入20％乙醇中，同样操作将乙醇冲满整个管路保存。

- 卸下层析柱：

系统给柱子一个慢流速，设置系统保护压力，然后先拆柱子的下端，正在滴水的时候将堵头拧上，再拆柱子的上端，最后拧上上端的堵头。整个过程防止气泡进入。

- 关闭电源：

从软件控制系统的第一个窗口unicorn manager统一退出，其他窗口不能单独关闭。然后关闭AKTA主机电源，关闭电脑电源。

（仪器的维护另见系统维护指南）

通用电气医疗集团生命科学部

hotline：8008109118

web：www.gelifesciences.com.cn