一．Rotor Gene3000荧光定量PCR系统介绍

1．系统简介

Rotor-Gene是一套实时显示DNA扩增和杂交过程的循环变温系统。该装置能在其36孔转轮上容纳36个0.2 ml的标准离心管。72孔的转头还能装上一种特殊的四联管，这种0.1 ml的小管4个连在一起。整个反应过程中，转头都以500转/分钟的速度保持离心旋转。

注意：转头旋转时要装满管子，不管是72孔还是36孔的转头。如果样品管数不够，将空管填满转头，这将保证在旋转时每管受热的均一性，保证实验结果准确性。

Rotor-Gene有4个不同波长的LED激发光源，以及有4个检测通道：通道1用于510 nm检测，通道2用于550 nm检测，通道3用于585 nm检测，通道4用于625 nm检测从而允许四种不同样品被同时激发检测。

当样品管转到检测通道时，高能量的LED发出激光激发样品，PMT检测器收集信号（见下图）。

PMT收集到的信号经过软件处理后被实时地显示在屏幕上， 以纵坐标显示信号强弱，横坐标显示循环数输出。通过荧光信号，就能对整个PCR反应进行实时检测。

通过RG3000配套的软件，就能通过对荧光信号的分析，对PCR模板进行各种定量分析，并得出相应报告。

- 运行Rotor-Gene之前阅读以下注意事项：

保证样品放满36孔或72孔，不足时用空管填满。

保证软件设置不在虚拟机状态。从<File>进入<set up>可以检查软件的状态设置。

运行程序前，保证Rotor-Gene处于“READY”状态，否则将无法设置“检测灵敏度”，也记录不到信号。

尽量使用进口的0.2ml PCR管 (0.1为corbett research公司专配)，如使用国产PCR管,一定要使用平头管盖PCR管，放入转子后加上RG3000专配的压环，将旋钮转紧后才可以做PCR扩增。

用来做填充管的空管如果每次有压环压住可以不需更换，但是如果无压环压牢，则需要在2-3次实验后即更换新的PCR管。

以下是关于配套软件Rotor Gene 6的简要操作说明，便于初次操作的研究者能快速掌握。双击软件图标，进入软件操作。软件打开后会自动弹出“New Run”窗口，选择合适的程序后单击<new>后，进入“New Run Wizard”操作，按提示要求对每个窗口进行设置单击<Next>进入下一页面，则可以完成反应设置。

注意：如果打开RG-3000时未打开PC机或PC机未装入RG-3000的操作软件，则机器会发出蜂鸣声，直到软件开始运行，蜂鸣声才停止。

设置一个反应的基本步骤：

  - 软件打开以后自动弹出 “New Run”窗口（见下图）。选择了合适的程序以后，按<New>键。

  - 选择所用的转子类型：36孔或72孔，并确认没有使用圆盖的PCR管。然后单击<Next>进入下一步。

  - 填入操作者的名称以及反应的备注信息（这两项可不填），并键入反应体积。按<Next>进入下一步骤。

  - 选择“Edit Profile”进入程序设置。

4.1在“Edit Profile”窗口中，通过<Insert after…>，<Insert before…>，<Remove>键增加或删除反应步骤。要更改每个步骤的内容，则先选定该步骤，再对各步骤的温度，时间设置进行更改。

Insert before：允许在选定的项目之前插入一个步骤，比如在循环体之前加入一个保温过程

Insert after：允许在选定的项目之后插入一个步骤，比如加入一个熔解曲线

Remove：从列表中去除不要的步骤

Denature：设置变性温度和时间

Cycling：设置循环体

Melt：设置起止温度及每一个温度的持续时间

在设置“Cycling”内容时，窗口如下；该步除对反应时间，温度进行设置，还需要设定在哪步读取荧光，单击“Acquiring to Cycling A” 或“Not Acquiring”按钮会弹出“Acquisition”对话框，用[<]，[>] 和 [<<] 键在两个窗口中移动通道，所有列在右边的通道都是机器运行时时要采集信号的通道。按<OK> 键确认结束对话。如果在这个循环步骤不采集荧光，则点击Don't Acquire键。通过<＋>，<—> 按钮可以增加或减少Cycling中的步骤，每个Cycling最多可设置5步。点击“OK”回到上一界面。

完成以上设置以后，按<OK>键结束“Edit Profile”编辑。

4.2 选择<Calibrate…>，允许对每个通道的Gain值进行调整。

4．2 <Calibrate…>功能允许设置每一通道的灵敏度。设定反应需要采集荧光的温度，选择在哪一步运行校正程序，然后选择需要校正的通道，按<Start>键，仪器自动进行校正，完成后按<Close>结束对话。

5．按<Next>键进入下一步骤，确认了反应设置后，按<Start Run>开始反应。

6．此时会弹出文件保存<Save as>窗口，该文件包括一次运行的所有信息。

7．选定保存后，自动弹出样品编辑窗口。该操作窗口用于定义放入转轮内的样品。转轮上的数字对应于操作窗口中的样品号。

有以下几种样品类型：

None：该位置无样品。

NTC：阴性对照。

Sample：待测样品。

Standard：标准样品（已知浓度）。

known Conc：每个标准品的浓度，可以是10进制原始数据，也可以是对数值。

完全的样品描述可以存储成样品文件，便于以后类似文件的设置。

每一样品可以选用不同的颜色代表。

该窗口的设置可以在整个反应过程中，以及反应完成后进行调整更改。通过依次点击〈View〉〈sample〉进入该窗口，或是通过右击窗口右边的样品栏可以进入。

8．程序运行后，可以在软件界面上实时观察到如下的窗口：

分别显示原始的荧光信号收集界面，温度界面和反应进程界面，窗口右边是样品信息栏。通过此界面可以实时检测PCR反应，知道反应剩余时间，以及升降温情况。

样品信息栏中：

<Bank On>显示目前列表中所有8个样品

<Bank Off>不显示目前列表中所有8个样品

<Name on>显示所有命名的样品

<All on >显示所有36或72个样品

<All off>不显示所有36或72个样品

图表窗口中：

<Adjust>允许手动调整最大最小值

<Auto Scale>自动调整图表数值范围

<Default Scale>回复到默认值(0-100单位)

9．反应完成后，单击“Analysis”菜单，弹出“Analysis”窗口。选择所需要的分析方法，如：定量分析，熔解曲线分析等之后，按<Show>键，则可以在窗口中看到相关图表结果。

10．对结果进行分析以后，选择“Report”菜单，可以得到分析结果的报告。通过<Print>，<Save as>，<email> 等按钮可以打印，保存和把报告发到电子邮箱中，也可以把报告以Word的形式输出，此时只需要选择<to word>按钮即可。

Rotor-Gene系统设置注意事项

- 不要关掉硬盘，确保永不关掉硬盘。

- 系统不能处于待命状态，确保永不进入待命状态。

- 不能使用中断3安装任何外围设备

- 如果网卡使用的是中断3则不能将计算机联入网络

- 不能使用主板中的中断3

- 不能安装屏幕保护

# Text boxes

Rotor Gene3000荧光定量PCR仪

快速入门手册

LED